Załącznik nr 6 do SWZ

Ambulans typu C dla Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego zgodny z aktualną normą

PN-EN 1789

Ambulans typu C (posiadający deklarację CE zgodnie z przepisami prawa polskiego potwierdzające zgodność zabudowy medycznej z wymogami normy aktualnej PN EN 1789 lub normy równoważnej 
w zakresie ambulansu typu C oraz zgodność wyposażenia medycznego).

1. Zamawiający wymaga by oferowany pojazd był fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2023 roku.

2. Ambulans musi spełniać wymagania określone w aktualnie obowiązującej normie PN-EN 1789 dla ambulansu typu C (lub równoważnej) w zakresie odpowiednim do przedmiotu zamówienia.

| Lp. | Parametr wymagany | TAK / NIE | Oferowane parametry* (opisać, podać) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | NADWOZIE |  |  |  |
| 1. | Typ “furgon” o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t częściowo przeszklony z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu. Ściany i sufit wykonane z łatwo zmywalnego tworzywa. Przegroda pomiędzy kabiną kierowcy, a przedziałem medycznym posiadająca przejście dla personelu, z możliwością oddzielenia obu przedziałów (przegroda z drzwiami). |  |  |  |
| 2. | Przystosowany do przewozu min. 3 osób w pozycji siedzącej wraz z kierowcą oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach. |  |  |  |
| 3. | Kabina kierowcy dwuosobowa zapewniająca miejsce pracy kierowcy, wyposażona w dwa pojedyncze fotele z zagłówkami i podłokietnikami, wyposażone w bezwładnościowe trzypunktowe pasy bezpieczeństwa. Wyposażona w panel sterujący reflektorami zewnętrznymi, informujący o stanie naładowania akumulatorów. Dopuszcza się zastosowanie jednego panelu posiadającego wszystkie funkcje. |  |  |  |
| 4. | Dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy dywaniki gumowe zapobiegające zbieraniu się wody na podłodze. |  |  |  |
| 5. | W kabinie kierowcy min 2 gniazda 12V (tzw. gniazda zapalniczki). |  |  |  |
| 6. | Układ kierowniczy ze wspomaganiem. |  |  |  |
| 7. | Kierownica z regulacją w dwóch płaszczyznach. |  |  |  |
| 8. | Poduszki powietrzne przednie i boczne dla kierowcy i pasażera. |  |  |  |
| 9. | Drzwi boczne prawe przedziału medycznego – przeszklone, przesuwane do tyłu. Przy drzwiach automatycznie chowany przy zamknięciu drzwi dodatkowy stopień z możliwością ręcznego włączania i wyłączania stopnia przyciskiem umieszczonym na słupku przy drzwiach prawych przesuwnych. |  |  |  |
| 10. | Dodatkowe drzwi boczne usytuowane za kierowcą, za którymi znajduje się oświetlony schowek (oddzielony od przedziału medycznego) wraz z uchwytami (mocowaniami) na: dwie butle tlenowe 10l o wysokości min. 1000mm, krzesełko kardiologiczne z systemem płozowym o wysokości min. 1150mm, materac próżniowy oraz nosze podbierakowe i deskę ortopedyczną dla dorosłych oraz dla dzieci, kamizelkę KED, kaski ochronne (dopuszcza się umieszczenie deski ortopedycznej dla dzieci oraz kamizelki KED w innym dedykowanym schowku w przedziale medycznym). Poprzez drzwi lewe ma być zapewniony dostęp do plecaka / torby medycznej umieszczonej w przedziale medycznym (tzw. podwójny) dostęp do plecaka/torby medycznej– z przedziału medycznego i z zewnątrz pojazdu) Koncepcja do uzgodnienia po podpisaniu umowy. |  |  |  |
| 11. | Drzwi tylne wysokie, dwuskrzydłowe, przeszklone, otwierane na boki do kąta min. 250°, wyposażone w ograniczniki i blokady położenia skrzydeł, oraz w światła awaryjne włączające się automatycznie przy otwarciu drzwi. |  |  |  |
| 12. | Stopień tylny wejściowy antypoślizgowy, spełniający rolę zderzaka. |  |  |  |
| 13. | Centralny zamek wszystkich drzwi sterowany pilotem. Minimum 2 piloty zdalnego sterowania centralnym zamkiem. |  |  |  |
| 14. | Autoalarm i immobiliser. |  |  |  |
| 15. | Reflektory przednie w technologii LED. |  |  |  |
| 16. | Reflektory przeciwmgielne przednie. |  |  |  |
| 17. | Klimatyzacja automatyczna lub półautomatyczna kabiny kierowcy. |  |  |  |
| 18. | Elektrycznie sterowane szyby boczne w kabinie kierowcy. |  |  |  |
| 19. | Elektrycznie sterowane lusterka boczne, z podwójnym lustrem, podgrzewane. |  |  |  |
| 20. | Zestaw naprawczy do opon. |  |  |  |
| 21. | Kolor nadwozia żółty (fabryczny) zgodny z aktualnie obowiązującą normą PN EN 1789 |  |  |  |
| 22. | Radioodtwarzacz z nagłośnieniem obu przedziałów: min. 2 głośniki w kabinie kierowcy oraz min. 1 głośnik w przedziale medycznym. Radio z możliwością bezprzewodowego podłączenia telefonu (Bluetooth). |  |  |  |
| 23. | Fabryczny zbiornik paliwa o pojemności minimum 70 litrów. |  |  |  |
| 24. | Kamera cofania umieszczona na dachu ambulansu z wizualną sygnalizacją odległości. Zamawiający dopuszcza, aby kamera cofania umieszczona była w obrębie tablicy rejestracyjnej. |  |  |  |
| 25. | Czujnik deszczu dostosowujący szybkość pracy wycieraczek przedniej szyby do intensywności opadów. |  |  |  |
| 26. | Fabryczne, tj. montowane przez producenta pojazdu bazowego przednie i tylne czujniki parkowania. |  |  |  |
| 27. | Kierunkowskazy na lusterkach lub na bocznych przednich błotnikach |  |  |  |
| II | SILNIK I NAPĘD |  |  |  |
| 1. | Elastyczny, zapewniający przyspieszenie pozwalające na sprawną pracę w ruchu miejskim |  |  |  |
| 2. | Moc silnika min. 120 kW |  |  |  |
| 3. | Pojemność silnika max. 2300cm³ |  |  |  |
| 4. | Silnik spełniający wymagania emisji spalin min. EURO 6 lub EURO VI |  |  |  |
| 5. | Napęd na przód lub tył lub 4x4 |  |  |  |
| 6. | Skrzynia biegów automatyczna. |  |  |  |
| 7. | Ogrzewanie silnika podczas postoju ambulansu zasilane z sieci 230 (grzałka postojowa) |  |  |  |
| III | UKŁAD HAMULCOWY |  |  |  |
| 1. | Układ hamulcowy ze wspomaganiem, wskaźnik zużycia klocków hamulcowych |  |  |  |
| 2. | Z systemem wspomagania nagłego hamowania BAS lub analogiczny. |  |  |  |
| 3. | Z systemem ABS – zapobiegający blokowaniu kół w trakcie awaryjnego hamowania. |  |  |  |
| 4. | Z systemem ESP – stabilizacji toru jazdy. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności zastosowanie innego fabrycznego systemu stabilizacji toru jazdy o działaniu analogicznym. |  |  |  |
| 5. | Z systemem ASR – zapobiegający poślizgowi kół w trakcie ruszania. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności zastosowanie innego fabrycznego systemu stabilizacji jazdy o działaniu analogicznym. |  |  |  |
| 6. | Z systemem rozdziału siły hamowania |  |  |  |
| IV | ZAWIESZENIE |  |  |  |
| 1. | Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie oraz zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta. |  |  |  |
| V | WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |  |
| 1 | Trójkąt ostrzegawczy. |  |  |  |
| 2 | Dwa urządzenia do wybijania szyb z możliwością przecinania pasów bezpieczeństwa (po jednym w kabinie kierowcy i przedziale medycznym). |  |  |  |
| 3 | Dodatkowa gaśnica min. 1 kg środka gaśniczego w przedziale medycznym wraz z chwytem mocującym. |  |  |  |
| 4 | Klin pod koło w schowku technicznym |  |  |  |
| 5 | Dodatkowy trójkąt ostrzegawczy w schowku technicznym |  |  |  |
| 6 | Fabryczny podnośnik, klucz do kół, zestaw narzędzi, apteczka samochodowa. |  |  |  |
| 7 | Załączyć aktualną homologację typu WE pojazdu skompletowanego (oferowanego Ambulansu typu C). Zamawiający dopuszcza, aby zamiast sprawozdania z badań dynamicznych Wykonawca dostarczył certyfikat zgodności z całą normą. Nie jest wymagane składanie wraz z ofertą załączników do homologacji, lecz w przypadku wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawcy do ich przedłożenia celem weryfikacji zgodności oferty z wymogami SWZ. |  |  |  |
| 8 | Załączyć sprawozdanie z badań dynamicznych zabudowy medycznej dotyczące typu ambulansu będącego przedmiotem oferty zgodnie z wymaganiami zharmonizowanej Normy Europejskiej PN EN1789. Dokument wystawiony przez niezależną notyfikowana jednostkę badawczą. Typ pojazdu badanego określonego w sprawozdaniu z badań dynamicznych musi odpowiadać typowi pojazdu określonemu w załączonej homologacji pojazdu skompletowanego. Homologacja oferowanego ambulansu musi umożliwić rejestracje w Polsce. Zamawiający dopuszcza, aby zamiast sprawozdania z badań dynamicznych Wykonawca dostarczył certyfikat zgodności z całą normą. |  |  |  |
| VI | NADWOZIE – PRZEDZIAŁ MEDYCZNY |  |  |  |
| 1. | Minimalne wymiary przedziału medycznego (długość x szerokość x wysokość) 3000 x 1700 x 1800mm. |  |  |  |
| 2. | Izolacja termiczna i akustyczna ścian i sufitu. |  |  |  |
| 3. | Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie podstawy pod nosze główne, o powierzchni antypoślizgowej, połączona szczelnie z zabudową ścian, łatwo zmywalna. |  |  |  |
| 4. | Ściany boczne przedziału medycznego mają być przystosowane do zamocowania wyposażenia. |  |  |  |
| 5. | Ściany boczne i sufit pokryte tworzywem sztucznym, łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące, w kolorze białym. |  |  |  |
| 6. | Zabudowa meblowa umożliwiająca umieszczenie w niej sprzętu i wyposażenia wskazanego w aktualnej normie PN EN 1789 dla ambulansu typu C. |  |  |  |
| 7. | Na ścianie lewej szyny montażowe wraz z panelami do mocowania uchwytów dla następującego sprzętu medycznego: defibrylatora, respiratora, pompy infuzyjnej oraz ssaka mechanicznego. Panele mają mieć możliwość przesuwania wzdłuż osi pojazdu tj. możliwość rozmieszczenia w/w sprzętu medycznego wg uznania. Zamawiający nie dopuszcza mocowania na stałe uchwytów do w/w sprzętu medycznego bezpośrednio do ściany przedziału medycznego. |  |  |  |
| 8. | Ogrzewacz płynów infuzyjnych z termostatem, z możliwością płynnej regulacji temperatury. |  |  |  |
| 9. | Zabezpieczenie elementów wyposażenia oraz urządzeń przed ich niekontrolowanym otwieraniem i przemieszczaniem w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia. |  |  |  |
| 10. | W przedziale medycznym zamontowany panel sterujący spełniający następujące funkcje: - z funkcją zegara i kalendarza (aktualny czas, aktualna data), Zamawiający dopuszcza aby funkcja wyświetlania daty i zegar nie były zintegrowane z panelem sterującym, - sterowanie oświetleniem wewnętrznym przedziału medycznego, - sterowanie układem ogrzewania przedziału medycznego, - informujący o temperaturze przedziału medycznego, - sterowanie układem klimatyzacji i wentylacji przedziału medycznego, -możliwość sterowania oświetleniem zewnętrznym i wewnętrznym z paneli przy drzwiach wejściowych do przedziału medycznego |  |  |  |
| 11. | Sufitowy uchwyt do kroplówek na min. 3 szt. pojemników. |  |  |  |
| 12. | Sufitowe i ścienne uchwyty dla personelu medycznego. |  |  |  |
| 13. | Instalacja tlenowa z 2 punktami (w tym jeden sufitowy) poboru typu AGA, z przepływomierzem wpinanym do gniazda AGA ( 1 szt.) Nie wymaga się zainstalowania przełącznika butla/butla. |  |  |  |
| 14. | Okna w przedziale medycznym pokryte w 2/3 wysokości folią półprzezroczystą. |  |  |  |
| 15. | Uniwersalna podstawa (laweta) pod nosze główne posiadająca przesuw boczny, możliwość pochyłu o min. 10% z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę, bez sterowania elektrycznego. |  |  |  |
| 16. | Kosze na śmieci i miejsca na pojemniki na materiał niebezpieczny w zabudowie meblowej. |  |  |  |
| 17. | Co najmniej 2 sufitowe punkty świetlne typu LED nad noszami, z regulacją kąta padania światła + oświetlenie punktowe typu LED blatu roboczego. |  |  |  |
| 18. | Automatyczne włączenie/ wyłączenie oświetlenia (jednej sekcji) po otwarciu/ zamknięciu drzwi przedziału medycznego, możliwość włączania/ wyłączania oświetlenia z paneli umieszczonych przy drzwiach wejściowych do przedziału medycznego. |  |  |  |
| 19. | Zestaw siedzeń umożliwiający przewóz co najmniej dwóch osób w pozycji siedzącej, wszystkie miejsca siedzące wyposażone w pasy bezwładnościowe, w tym: - co najmniej jeden fotel obrotowy o ustawieniu zgodnym z kierunkiem jazdy pojazdu oraz bokiem do kierunku jazdy (obrót w zakresie 90 stopni umożliwiającym obsługę pacjenta leżącego na noszach), fotel z podnoszonym do pionu siedziskiem oraz z zagłówkiem i podłokietnikiem; - fotel zamontowany u wezgłowia noszy, tyłem do kierunku jazdy z podnoszonym do pionu siedziskiem oraz z zagłówkiem. Fotel z funkcją umożliwiającą jego obrót. Zamawiający nie wymaga funkcji przesuwu fotela. Fotele oraz system zamontowania przebadane zgodnie z normą PN-EN 1789 w oferowanym typie ambulansu – na wezwanie Zamawiającego dostarczyć sprawozdanie. |  |  |  |
| 20. | Umieszczona na suficie w tylnej części przedziału medycznego i skierowanie w kierunku przednim kamera z wyświetlaczem obrazu zainstalowanym w przedziale kierowcy. Szczegóły dotyczące zabudowy przedziału medycznego (szafki, rozmieszczenie sprzętu, gniazd zasilających, montaż wyposażenia medycznego zostaną ustalone po podpisaniu umowy). |  |  |  |
| VII | OGRZEWANIE, WENTYLACJA, KLIMATYZACJA |  |  |  |
| 1. | Ogrzewanie kabiny kierowcy i przedziału medycznego wykorzystujące ciecz chłodzącą silnik. |  |  |  |
| 2. | Niezależny od pracy silnika i układu chłodzenia silnika system ogrzewania przedziału medycznego. Rozwiązanie przebadane na zgodność z normą PN-EN 1789 w oferowanym typie ambulansu – na wezwanie Zamawiającego dostarczyć sprawozdanie z badań. |  |  |  |
| 3. | Wentylacja mechaniczna, nawiewno – wywiewna, zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego. |  |  |  |
| 4. | Klimatyzacja przedziału medycznego i kabiny kierowcy, z możliwością ustawienia żądanej temperatury. |  |  |  |
| 5. | Dwuparnikowa klimatyzacja przedziału medycznego i kabiny kierowcy, z niezależna regulacją siły nawiewu zimnego powietrza dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego |  |  |  |
| 6. | Ogrzewanie postojowe przedziału medycznego – grzejnik elektryczny z sieci 230V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, o mocy zapewniającej uzyskanie właściwej temperatury w przedziale medycznym. |  |  |  |
| VIII | INSTALACJA ELEKTRYCZNA I OŚWIETLENIE |  |  |  |
| 1. | Układ zasilania zewnętrznego 230V z zabezpieczeniem uniemożliwiającym rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym i z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym, z wizualną sygnalizacją informującą o podłączeniu do sieci 230V. |  |  |  |
| 2. | Przewód zasilania zewnętrznego 230V o długości min. 10m. |  |  |  |
| 3. | Zespół 2 akumulatorów o łącznej pojemności min. 180Ah, z czego jeden to akumulator rozruchowy silnika, drugi do zasilania pozostałych odbiorników prądu. |  |  |  |
| 4. | Automatyczna ładowarka akumulatorowa z sieci 230V, umożliwiająca doładowanie obu akumulatorów w czasie postoju. |  |  |  |
| 5. | Wzmocniony alternator spełniający wymogi obsługi wszystkich odbiorników prądu i jednoczesnego ładowania dwóch akumulatorów w czasie jazdy. |  |  |  |
| 6. | Minimum 3 gniazda 230V zamontowane w przedziale medycznym umożliwiająca ładowanie i pracę urządzeń zamontowanych w ambulansie. |  |  |  |
| 7. | Instalacja dla napięcia 12V przedziału medycznego powinna posiadać co najmniej 4 gniazda 12V zabezpieczonych przed zabrudzeniem / zalaniem, dwu-pinowe. |  |  |  |
| 8. | Oświetlenie przedziału medycznego: - światło rozproszone typu LED w kolorze naturalnym, umieszczone w części sufitowej przedziału medycznego, zapewniające prawidłowe oświetlenie przedziału medycznego, z funkcją przygaszania na czas transportu (tzw. oświetlenie nocne, które może być realizowane przez dodatkowe lampy LED). |  |  |  |
| 9. | Oświetlenie punktowe LED blatu roboczego. |  |  |  |
| 10. | Atestowana przetwornica (tj. przetwornica ma spełniać obowiązujące normy bezpieczeństwa dla tego typu urządzeń) prądu stałego 12V na zmienny 230V/50Hz o mocy ciągłej min. 1000W (czysta sinusoida). W przedziale medycznym 2 oddzielne gniazda 230V zasilane z tej przetwornicy do obsługi sprzętu medycznego wymagającego zasilania 230V w czasie jazdy, z możliwością wyłączenia napięcia (wyłączenie przetwornicy napięcia). |  |  |  |
| 11. | Urządzenia zamontowane w procesie adaptacji pojazdu bazowego na ambulans sanitarny nie będą powodowały zakłóceń elektromagnetycznych które mogą mieć wpływ na pracę urządzeń systemu łączności i SWD oraz urządzeń medycznych przeznaczonych do pracy w ambulansie. |  |  |  |
| 12. | Zamawiający wymaga aby urządzenia elektryczne lub elektroniczne zabudowy specjalnej były zasilane i zabezpieczone całkowicie niezależnie od oryginalnej instalacji elektrycznej pojazdu bazowego Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ambulansem specyfikacji technicznej wykonanej instalacji elektrycznej i elektronicznej zamontowanych urządzeń w ambulansie wraz ze schematami poglądowymi i docelowymi tej instalacji. |  |  |  |
| IX | SYGNALIZACJA ŚWIETLNO–DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE |  |  |  |
| 1. | Przednia sygnalizacja oparta na belce świetlnej typu LED. Dodatkowe światła do oświetlenia przestrzeni przed ambulansem. |  |  |  |
| 2. | W tylnej części dachu pojazdu sygnalizacja oparta na belce świetlnej typu LED lub Lampa świetlna pulsacyjna typu LED koloru niebieskiego. Dodatkowe światła do oświetlenia przestrzeni za ambulansem. |  |  |  |
| 3. | Min. dwie niebieskie pulsacyjne lampy LED, zamontowane w atrapie chłodnicy lub pokrywie silnika. |  |  |  |
| 4. | Sygnalizacja dźwiękowa modulowana o mocy min. 100 W, zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, zainstalowana w atrapie chłodnicy. Dodatkowe pneumatyczne sygnały dźwiękowe przystosowane do pracy ciągłej, uruchamiane dodatkowym przyciskiem przy dźwigni zmiany biegów. |  |  |  |
| 5. | Reflektory LED po obu stronach i z tyłu pojazdu ze światłem rozproszonym do oświetlania miejsca akcji- po dwa z lewej i prawej strony z możliwością włączenia i wyłączenia z kabiny kierowcy i przedziału medycznego, dwa z reflektorów montowanych w tylnej części ścian bocznych i reflektory tylne włączające się automatycznie po wrzuceniu biegu wstecznego przez kierowcę. |  |  |  |
| 6. | Oznakowanie zewnętrzne pojazdu zgodne z obowiązującymi przepisami prawa o ruchu drogowym oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (dla ambulansu typu „S” lub „P”). Dodatkowo numer taktyczny zespołu umieszczony na obu bokach i tyle pojazdu (szczegóły do uzgodnienia po podpisaniu umowy) |  |  |  |
| 7. | Nadruk lustrzany „AMBULANS”, z przodu pojazdu, o wysokości znaków co najmniej 22 cm; dopuszczalne jest umieszczenie nadruku lustrzanego „ AMBULANS”, o wysokości znaków co najmniej 10 cm, także z tyłu pojazdu. |  |  |  |
| 8. | Wzór graficzny systemu PRM z tyłu, na dachu i po bokach pojazdu o średnicy 50 cm. |  |  |  |
| 9. | - pas odblaskowy z foli typu 3 barwy czerwonej o szerokości co najmniej 15 cm. umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli, - pas odblaskowy z foli typu 1 lub 3 barwy czerwonej o szerokości co najmniej 15 cm umieszczony wokół dachu. - pas odblaskowy z folii typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym. |  |  |  |
| X | WYPOSAŻENIE W ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI |  |  |  |
| 1. | - instalacja przystosowana pod montaż radiotelefonu przewoźnego Motorola DM4601e (sprzęt posiadany przez zamawiającego) i podłączonymi antenami VHF oraz GPS, zgodne z wojewódzkim systemem łączności DMR - moduł GPS z antenami, kompatybilny z SWD PRM, - drukarka kompatybilna z SWD PRM z zasilaniem 230V lub 12V (oba gniazda zasilające powinny znajdować się w miejscu montażu drukarki, gniazdo 230V zasilane z przetwornicy), - antena samochodowa GPS+GSM zamontowana na dachu pojazdu z możliwością podłączenia obsługiwanych urządzeń. -kabina kierowcy przystosowana do zainstalowania terminala SWD PRM. Zamawiający wymaga jedynie zainstalowania kuli montażowej przeznaczonej do instalacji uchwytu ze stacją dokującą tabletu i wyprowadzenia gniazda zasilania 12V do podłączenia ładowarki tabletu. Miejsce instalacji kuli montażowej do uzgodnienia po podpisaniu umowy. |  |  |  |
| XI | INNE |  |  |  |
| 1. | W kabinie kierowcy przenośny szperacz akumulatorowo-sieciowy z możliwością ładowania w ambulansie, wyposażony w światło typu LED , czas pracy na zasilaniu akumulatorowym min 2 godziny, wyposażony w uchwyt do zamocowania w pojeździe oraz ładowarkę samochodową i sieciową 230 V. |  |  |  |
| 2. | Załączyć certyfikat zgodności z normą PN EN 1789 w zakresie oferowanego ambulansu typu C wystawiony przez jednostkę notyfikującą dla oferowanej marki i modelu ambulansu. |  |  |  |
| 3. | Wykonawca dostarcza wraz z pojazdem niezbędne dokumenty do jego rejestracji na ternie RP. |  |  |  |
| 4. | Załączyć świadectwo homologacji na pojazd skompletowany. |  |  |  |
| 5. | Pojazd przygotowany do rejestracji z kompletem dokumentów dopuszczających go do ruchu drogowego, zgodnie z postanowieniami ustawy prawo o ruchu drogowym. |  |  |  |
| 6. | Certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności z normą PN EN 1789 oraz PN EN 1865 na oferowany system transportowy, wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikowaną . Nie jest wymagane składanie wraz z ofertą załączników do homologacji, lecz w przypadku wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawcy do ich przedłożenia celem weryfikacji zgodności oferty z wymogami SWZ. |  |  |  |
| 7. | Dodatkowo 4 opony zimowe z felgami stalowymi. |  |  |  |
| 8. | Gwarancja mechaniczna na pojazdy bazowe minimum 24 miesiące. Parametr dodatkowo punktowany! Gwarancja mechaniczna na pojazd bazowy: 24 miesiące – minimalny wymagany okres gwarancji przez Zamawiającego – 0 pkt. 36 miesięcy – 5 pkt. 48 miesięcy – 10 pkt. 60 miesięcy – 15 pkt. |  |  |  |
| 9. | Gwarancja na zabudowę medyczną wraz z bezpłatnymi przeglądami w siedzibie Zamawiającego na minimum 24 miesiące. Parametr dodatkowo punktowany! Gwarancja na zabudowę medyczną wraz z bezpłatnymi przeglądami w siedzibie Zamawiającego: 24 miesiące – minimalny wymagany okres gwarancji przez Zamawiającego – 0 pkt. 36 miesięcy – 5 pkt. 48 miesięcy – 10 pkt. 60 miesięcy – 15 pkt. |  |  |  |
| XII | NOSZE GŁÓWNE |  |  |  |
|  | Nosze fabrycznie nowe. |  |  |  |
|  | Wykonane z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją. |  |  |  |
|  | Udźwig noszy powyżej 220 kg. |  |  |  |
|  | Nosze 3 segmentowe z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej oraz pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha |  |  |  |
|  | Przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnym funkcji |  |  |  |
|  | Płynna regulacja kąta nachylenia oparcia pleców wspomagana sprężyną gazową do min. 75 ° |  |  |  |
|  | Nosze certyfikowane w zakresie aktualnej normy PN-EN 1865 (certyfikat załączyć do oferty) |  |  |  |
|  | Nosze wyposażone w 4 pełne koła jezdne, obrotowe w zakresie 360° o średnicy min. 15 cm. min. 2 koła wyposażone w hamulce. |  |  |  |
|  | Wieszak na płyny infuzyjne |  |  |  |
|  | Zestaw pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy |  |  |  |
|  | Długość całkowita noszy min. 194 cm |  |  |  |
|  | Szerokość całkowita noszy min. 55 cm |  |  |  |
|  | Wyprofilowany materac umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, przystosowany do przewozu pacjentów otyłych, nieabsorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące. |  |  |  |
|  | Dokument producenta (protokół/raport z badań) ambulansu potwierdzający spełnienie wymagań wytrzymałościowych zgodnie z PN EN 1789 wystawione przez niezależną jednostkę notyfikacyjną (załączyć do oferty). |  |  |  |
|  | Prowadnica stabilizująca nosze podczas załadunku noszy na lawetę zgodna z aktualną normą PN EN 1789 |  |  |  |
|  | 24 miesiące – minimalny wymagany okres gwarancji przez Zamawiającego. |  |  |  |
| XIV | WYPOSAŻENIE DODATKOWE DOSTARCZANE PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO (FABRYCZNIE NOWE) |  |  |  |
| 1. | Przenośny akumulatorowy ssak elektryczny z rezerwuarem o pojemności min 1l , z montażem umożliwiającym szybkie wpięcie/wypięcie urządzenia, oraz posiadającym funkcję ładowania akumulatora urządzenia po jego wpięciu w uchwyt. |  |  |  |
| 2. | Uchwyt ścienny monitora/defibrylatora kompatybilny z urządzeniem LIFEPAK 15 |  |  |  |
| 3. | Deska ortopedyczna pediatryczna z kompletem pasów z klockowym stabilizatorem głowy. |  |  |  |
| 6. | 3 kaski ochronne dla personelu umożliwiające zamocowanie latarki czołowej. |  |  |  |
| 7. | Respirator transportowy wraz z torbą transportową, reduktorem tlenowym ze złączem typu AGA i manometrem, przewodem do pacjenta i zastawką PEEP, wysokociśnieniowym przewodem tlenowym zasilającym respirator. |  |  |  |
| 8. | Pełnowymiarowe koło zapasowe. |  |  |  |
| 9. | Reduktor tlenowy z manometrem, złączem typu AGA i zintegrowanym przepływomierzem. |  |  |  |
| XV | KRZESEŁKO KARDIOLOGICZNE |  |  |  |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe. |  |  |  |
| 2. | Certyfikat CE oraz deklaracja zgodności z aktualną normę EN 1865 – (załączyć do oferty) |  |  |  |
| 3. | Waga urządzenia max. do 15 kg |  |  |  |
| 4. | Możliwość transportu pacjenta o wadze powyżej 170 kg |  |  |  |
| 5. | Urządzenie wykonane z materiału odpornego na korozję |  |  |  |
| 6. | Urządzenie wyposażone w system płozowy ułatwiający transport pacjenta po schodach |  |  |  |
| 7. | Urządzenie wyposażone w wysuwane przednie rączki oraz regulowany górny uchwyt ułatwiający przenoszenie pacjenta |  |  |  |
| 8. | Urządzenie wyposażone w przednie skrętne kółka, tylne o średnicy min. 150 mm ułatwiające poruszanie się po różnych podłożach. Hamulce na obu kołach przednich lub tylnych. |  |  |  |
| 9. | Urządzenie wyposażone w siedzisko i oparcie wykonane z materiały łatwo zmywalnego z możliwością dezynfekcji |  |  |  |
| 10. | Urządzenie wyposażone w min. 3 pasy zabezpieczające pacjenta podczas transportu |  |  |  |
| 11. | Wysokość złożonego urządzenia max. 1150 mm |  |  |  |
| 12. | Gwarancja producenta min. 24 miesiące |  |  |  |